福建水利电力职业技术学院

比价采购文件

采购编号：hqc20230608

项目名称：2023年AED机及AED橱柜采购

采购方式：比价采购

采购单位：福建水利电力职业技术学院后勤处

二〇二三年六月

第一部分  比价采购公告

现就福建水利电力职业技术学院2023年AED机及AED橱柜采购项目进行比价采购，特邀请国内合格的供应商前来提交密封的比价文件。

- 采购编号：hqc20230608

- 采购项目：2023年AED机及AED橱柜采购

三、项目名称及数量：详见比价采购项目一览表。

四、交货地点：福建水利电力职业技术学院指定地点。

五、合格的供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及本比价文件规定条件的供应商。

六、密封报价截止时间：2023年6月19日9：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的比价文件不予接受。

七、比价时间：2023年6月19日上午9：00（北京时间）

八、比价地点：综合楼317

学院地址：永安市巴溪大道2199号

邮    编：366000    电   话：（0598）8061359

联 系 人：郑志平             邮箱：7811131@qq.com

比价采购项目一览表

| 合同包号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 交货地点 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年AED机及AED橱柜采购 | 3台 | 详见第三部分采购项目内容及要求 | 8.4万 | 按采购单位指定地点 | 按采购单位指定时间 |

注：

1.报价人应按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。

2.本项目设有最高限价，报价人的报价超过最高限价的为无效报价，其报价按无效报价处理。

第二部份  比价须知

一、比价须知：

1.比价时间：2023年6月19日上午9：00（北京时间）

2.比价地点：综合楼317

3.报价方式：一次性包干价包括税费以及运输费等一切相关费用。

4.比价办法：采用经评审的最低价法。即对所有资格审查合格的供应商的报价，在全部满足比价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为供应商的评审方法。

5.比价文件递交：报价人需提交报价文件正本一份。用信封密封，并标明项目编号、项目名称、报价人名称。

6.无效报价：有下列情况之一的，为无效报价。

(1)合格的供应商不足三家或最低报价超过最高限价的；

(2)售后服务要求不满足采购单位要求，采购单位不能接受的。

7.付款方式：完成全部供货后，采购人经验收合格后十日内支付全部货款。

二、供应商资质要求：

1．报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．报价人必须应具有本次比价货物或服务的营业范围，并提供加盖报价人公章的合格有效的营业执照副本复印件和经年检的税务登记证副本复印件。（若三证合一，仅需提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件）

3．本项目不接受联合体报价。

三、本比价文件的解释权属于后勤处

第三章  采购内容及要求

一、项目名称：2023年AED机及AED橱柜采购

二、数量：3台

三、供货期限 ：2023年6月29日

四、采购内容及技术参数要求：

采购内容详见附件1

AED机技术参数要求：

本次采购的公众场所生命安全应急救援设备AED机要配置到公众场所，由普通民众使用，用于施救任何发生心脏骤停的成人或儿童。参与投标的AED机必须可供公共场所使用且具备操作简便、安全、有效、通用、普适性高等特点，并取得自动体外除颤器（包含半自动或全自动体外除颤器）的“中华人民共和国医疗器械注册证”。

投标产品需为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受各厂家最新产品。以国家药品监督管理局批准日期为准。例：
   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司产品，最新产品为：国械注准20203080583
   久心医疗科技（苏州）有限公司产品，最新产品为：国械注准20203080750
   重庆医药集团席勒医疗设备有限公司产品，最新产品为：国械注准20213080002
以此类推。

1.体积、重量大小适中，设备操作提示良好

1.1尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带。

1.2整机重量（含电池）≤2.7Kg，主机具备便携把手、具备电极片存放卡槽。便于公共场所携带使用。

1.3为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。

1.4在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。

▲1.5提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

2.施救指导详细、显示内容全面

▲2.1不小于5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。

2.2屏幕分辨率不低于780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。

2.3智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。

2.4提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

▲2.5在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

▲2.6设备屏幕支持显示ECG波形。

3.除颤准备时间短，能量可覆盖人群广

▲3.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

3.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。

▲3.3成人最大除颤能量可达360J

3.4支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

3.5从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒。

3.6具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。

4.除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本。

4.1电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率。

4.2备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间。

▲4.3一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。

▲4.4一次性电池：在适合条件下，可以支持≥300次200J放电或≥200 次360J放电。

4.5低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

5.设备自检功能完善

5.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。

5.2自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

▲5.3自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。

5.4内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。

6.数据存储和导出功能完善

▲6.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。

6.2存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gb，可存储不少于999份自检报告。

6.3数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

6.4具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。

7.设备可靠性高，经久耐用

▲7.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击. 提供说明书等证明文件。

7.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件。

▲7.3工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。提供说明书等证明文件。

7.4工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

7.5工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝。

8.AED设备铭牌应明确标注使用期限≥9年。

9. 产品技术足够新

9.1 ★投标产品需为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受各厂家最新产品。以国家药品监督管理局批准日期为准。

AED橱柜 14英寸视频立柜参数

作用：用于存放AED自动体外除颤器和急救用品；

材质：≥1.0mm 冷轧钢板，满足耐压、耐腐蚀、防生锈、防晒、防污染要求,表面喷塑处理；

尺寸：1600mm*350mm*150mm (高*宽*厚)

底座尺寸：400*400*50mm(长*宽*高）

播放区域尺寸：长305mm ,高170mm；

重量：净重22.35kg，毛重24.5KG；

工艺及功能：表面采用喷塑工艺，丝印工艺，静电喷粉工艺，防尘、防锈、防腐 ；AED 仓拉手开门、开门报警，急救仓按压开锁；

显示屏：LED屏幕，支持1080P高清视频，支持USB2.0/HDMI/SD卡 （详情见《14英寸视频立柜使用说明书》）

柜子结构：柜子主体+PVC 可视窗+急救仓+声光报警

配备标识及常规急救包：内含平板标识贴*1，三角标识牌*1，剪刀*1，剃刀*1，手套*1（双），人工呼吸面膜*1，消毒湿巾*1，吸水纸巾*1，封条*1；

包装方式：保护膜，防撞泡沫，瓦楞纸箱；

满足卫健委《AED配置指南》规范要求。

评分标准

在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

无要求提供证明文件的，承诺响应即可，无要求原件的，报价文件中附复印件即可，要求提供原件的内容，必须在递交原件的基础上在报价文件中附上相应的复印件，否则视为未响应。

本项目不接受联合体投标。

本项目所投产品必须为本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

五、质量要求：

1．产品执行标准：符合国家标准。

2．货物应是全新的经检验合格的产品，积压的库存商品排除在外；完全符合比价采购规定的质量、规格等要求，报价人须完全响应本项目规格质量要求并按采购清单供货。

3．货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由报价人承担。

六、服务及其他要求：

1．所有货物要求实行“三包”服务，货物出现质量问题，报价人应立即无条件更换新货物。

2．比价文件中未有载明的部分，报价人可以与采购人在采购合同中另行补充约定，一切条款须以报价人与采购人签订的采购合同为准。

3．报价人与采购单位双方签订合同并盖章生效后。

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AED机采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 类别 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号/规格 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| 1 | AED机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | AED橱柜 | 3 | 台 |  | 14英寸视频立柜 |  |  |